# 感谢您购买挥发酚测试仪产品，在使用本产品前请仔细阅读本操作手册，以便正确使用。

# 开箱检查

# 1．仪器			1台

# 2．玻璃样槽		2个

# 3．样槽盖		1个（黑色）

# 4．充电器		1只

# 5．合格证		1张

# 6．说明书		1本

# 7．锂电池       1只

# 8.  氯仿，浓氨水，500毫升分液漏斗，100毫升试剂瓶，需用到的玻璃器材因

# 运输不便需用户自备

# 产品概述

# HFF-1A测试仪适用于生活用水及其水源水中挥发酚的测定，是常用的实验室仪器。

# 原理：

# 本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。测量时，当被测水样倒入试剂时，水样将变成红色。然后将此水样放入光电比色座，仪表会通过比较红色深浅从而得到挥发酚的浓度大小。

# 技术参数

| 测量范围 | 0-0.400mg/L |
| --- | --- |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 重复性 | ≤2% |
| 示值误差 | ±5%FS±1个字 |
| 电源 | AC 220V 50Hz |

# 特点：

# 1.微电脑，触摸式键盘使用方便。

# 2.可自动调零和1～5点自动校准。

# 3.本仪器采用独特的半导体发光器（专利申请号99226785.2），其光源寿命较白炽灯（约350小时）高出几个数量级，约几万小时。

# 4.分辨率高。仪表分辨率达到0.001mg/L。

# 操作指南

1. 挥发酚试剂配制方法

挥发酚试剂（1）：将挥发酚试剂（1）（粉剂）中的试剂倒入200毫升的烧杯                 	  中，用量筒量取100毫升浓氨水加入烧杯中，搅匀后装入100毫升的试剂瓶	  中。可保存半年。

挥发酚试剂（2）：向装有挥发酚试剂（2）（粉剂）的棕色瓶中加入10毫升             	  纯水，盖上棕色瓶盖子摇匀。加水配置好的挥发酚试剂（2）只能保存一天。

挥发酚试剂（3）：向装有挥发酚试剂（3）（粉剂）的棕色瓶中加入10毫升	  纯水，盖上棕色瓶盖子摇匀。加水配置好的挥发酚试剂（3）只能保存一天。

# 2. 面板按键说明

# 注: 仪器选择键为空档,是为了对该系列产品的操作支持,该仪器不需要用.

# 3. 使用方法

- 取纯水和被测水样各250毫升分别加入两个500毫升的分液漏斗中（关闭分液漏斗下方阀门），将装纯水的500mL分液漏斗标号为零度，再分别在两个分液漏斗中加入2毫升试剂（1），盖上盖子摇匀；加1.5毫升试剂（2），混匀；再加入1.5毫升试剂（3），充分混匀，准确静止10分钟后，加入15毫升氯仿。盖上分液漏斗盖子，振摇几下，放气一次，继续振摇2分钟，静置分层。将分液漏斗颈部塞入滤纸卷，将下层滤液分别滤入两个玻璃样槽中（玻璃样槽必须提前烘干或晾干，不能有水渍），立即盖上比色皿上的玻璃盖子。

- 打开电源开关，以装将装有零度水的玻璃样槽放入样槽座，盖上黑色样槽盖，按下清零键，屏幕显示闪烁的0.000，表示正在进行清零，当屏幕不再闪烁0.000时，清零结束。

- 将装有被测水样的玻璃样槽放入样槽座，盖上黑色样槽盖，按下读数键，等待几秒钟显示读数值（挥发酚浓度值）即可。

若被测水样是自来水，则需进行预处理。方法如下：

量取250毫升水样，置于500毫升全玻璃蒸馏瓶中。以甲基橙为指示剂用 	  （1+9）硫酸溶液调PH至4.0以下，使水样由桔黄色变成橙色，加入5毫升硫酸铜溶液（100克/升）及数粒玻璃珠，加热蒸馏。待蒸馏出总体积的90%左右，停止蒸馏。稍冷，向蒸馏瓶内加入25毫升纯水，继续蒸馏，直到收集250毫升溜出液为止。

# 注意事项

# 1．水样倒入玻璃样槽后，请用强吸水的软布或纸擦干玻璃样槽外的水渍（手指勿直接接触玻璃样槽表面，以免在玻璃样槽表面留下指纹，影响测试结果）。

# 2．切断电源后方可清洁仪器。

# 3．清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

# 4．显示器表面易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

# 5．样槽必须保持干净，使用后用蒸馏水冲洗，洗后倒置避免粉尘进入。

# 6．水样加入样槽，不要让气泡进入，脱泡方法为静置一段时间。

# 7．玻璃样槽放入样槽座时，应把玻璃样槽上有标线的一面面向左边，（如果标	   线在玻璃样槽正面，那请把有标线的一面面向操作者）

# 8.  取水样时，取至玻璃样槽上面的标线处

# 质量保证

# 产品自发货之日起的十二个月内，因制造质量发生故障的，由本公司负责全面保修，因客户使用不当或人为故意造成损坏的，本公司将酌情收取修理成本费，本公司产品终身维修。

上 海 银 泽 仪 器 设 备 有 限 公 司

地址：上海市奉贤经济开发园区

电话：021-51755292	邮编：201401

传真：021-61264380

网址：http://www.yz17sb.com

Email:yzsb17@163.com

挥发酚测试仪

HFF-1A型

使用说明书

使用前，请完整阅读本说明书

产品若有更改，恕不另行通知

# Text boxes

读数键

清零键

选择键